- ZB Y203--84固定式(移动式)工业Ｘ射线机技术条件

中 华 人 民 共 和 国 专 业 标 准

ZB Y203--84

固定式(移动式)工业Ｘ射线机技术条件

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1引言

1.1 本标准适用于额定电源电压为交流电220V、380V或220/380V频率为50Ｈz的完全防电击的固定式(移动式)工业Ｘ射线探伤机(以下简称Ｘ射线机)。

1.2 本标准在ZBY201《工业Ｘ射线探伤机通用技术条件》基础制定的，因此固定式(移动式)工业Ｘ射线机除符合本标准外，还必须符合ZB Y201标准。

2技术要求

2.1 Ｘ射线机技术要求应符合ZB Y201中第一章的相应规定。

2.2 按照ZBY201，3.3条中的条件试验，Ｘ射线机(定向、工频，如双焦点，按大焦点试验)的穿透力应不低于表1的规定，如额定管电流与表不符，用户可与生产厂协商试验。

表１

━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━

额定管电压kv │额定管电流mA│ 穿 透 力mm │ 穿 透 材 料

───────┼───────┼───────┼───────

50     │     20       │     25       │     铝

100     │     20       │     45       │     铝

150     │     20       │     23       │     钢

200     │     20       │     48       │     钢

250     │     10       │     55       │     钢

300     │     10       │     70       │     钢

400     │      8       │     95       │     钢

━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━

2.3 Ｘ射线机总耗电功率应不大于其Ｘ射线管功率的2.5倍。

2.4 Ｘ射线机的Ｘ射线管焦点尺寸应符合JB 2385《工业探伤Ｘ射线等参数系列》的规定。

3  结构与部件要求

3.1 Ｘ射线机一般由Ｘ射线管头，Ｘ射线管头支持装置，控制器，高压发生器，冷却装置等组成。

3.2 高压发生器

3.2.1 高压发生器一般由高压变压器、灯丝变压器、整流器(硅堆)等组成。

3.2.2 应能保证Ｘ射线机在规定范围内的管电压、管电流下使用。

3.2.3 高压发生器箱体应无渗漏现象。

3.2.4 高压发生器次级对地绝缘强度，初级对地绝缘电阻，初级对地绝缘强度应分别符合ZBY201中1.5.2.1、1.5.2.2、1.5.2.3条的规定。

3.3 Ｘ射线管头

3.3.1 Ｘ射线管头绝缘强度应符合ZB Y201中1.2.1.2条规定。

3.3.2 Ｘ射线管头散射剂量率应符合ZB Y201中1.2.3条规定。

3.2.3 Ｘ射线管头应符合ZBY201中，1.5.1.1、1.5.1.2条款规定。

3.4 高压电缆

3.4.1 高压电缆线应符合JB673《Ｘ射线机用直流高压电缆》的规定。

3.4.2 高压电缆头部必须有保护外套，以免机械损伤。

3.4.3 Ｘ射线机出厂前，高压电缆必须按ZB Y201中1.2.1.2条规定做耐压试验。

3.5 冷却装置

3.5.1 冷却装置应具有在额定输出下能充分冷却Ｘ射线管的能力。

3.5.2 冷却管路在工业状态下应无泄漏现象。

3.5.3 冷却装置应备有温度继电器和流量继电器等保护装置。

3.6 控制器

3.6.1 应备有能开闭电源及高压回路的开关及管电压、管电流和信号指示器。

3.6.2 应备有能够在规定范围内调整Ｘ射线管电压和管电流的装置。

3.6.3 应备有调整范围不小于0-10min，1刻度不大于30s的计时器，计时误差应符合ZB Y201中1.1.6条规定(数字显示计时器的调整范围不小于0-9.9min)。

3.6.4 应备有过电流，过电压，无毫安以及冷却液流量和温度保护装置(组合式Ｘ射线机可不设无毫安保护装置)。

3.7 Ｘ射线管头支持装置

3.7.1 应能支持Ｘ射线管头，能在所要的方向上发射出Ｘ射线。

3.7.2 Ｘ射线管头支持装置应移动方便，机械调节灵活，小车必须有刹车装置。

3.7.3 Ｘ射线管头置于管头托架上，应具备三个自由度。

4检测规则和试验方法

与ZBY201中的检验规则和试验方法相同。

━━━━━━━━━━

附加说明:

本标准由丹东仪表研究所提出并归口。

本标准由丹东仪表研究所负责起草。

本标准主要起草人贺国栋。

本标准委托丹东仪表研究所负责解释。

机械工业部1984-01-31发布            1984-10-31实施