- ZB N78 005--88变频充气X射线探伤机

中 华 人 民 共 和 国 专 业 标 准
                                                    ZB N78 005--88

变频充气X射线探伤机

----------------------------------------------------------------------------

1主题内容与适用范围

本标准规定了变频充气X射线探伤机的基本要求。

本标准适用于X射线管采用单方向脉冲电源,利用SF6气体绝缘的工业X射线探伤机(以下简称X射线机)。

2引用标准

GB 191  包装储运图示标志

ZB Y201 工业X射线探伤机  通用技术条件

ZB Y202 携带式工业X射线探伤机  技术条件

ZB Y315 500千伏以下工业X射线探伤机防护规则

ZB Y316 工业X射线探伤机性能测试方法

ZB Y003 仪器仪表包装通用技术条件

ZB N70 001 试验机与无损检测仪器型号编制方法

ZB N78 001 工业X射线探伤机主参数系列

3型号、基本参数、重量

3.1型号应符合ZB N70 001中有关规定。

3.2基本参数应符合ZB N78 001中有关规定。

3.3X射线机各主要部件重量应符合表1规定。

表1

| 额定管电压U | U≤200kV | 200kV | ≥300kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器重量 | ≤22kg | ≤25kg | ≤25kg |
| 管 头重量 | ≤26kg | ≤40kg | ≤60kg |

4技术要求

4.1X射线机应符合ZB Y201中1.1.1、1.1.3--1.1.6、1.1.9、1.2.2.1、1.2.2.2、1.2.4、1.3--1.6条要求。

4.2X射线机应符合ZB Y202中2.3、2.4、2.6条要求。

4.3X射线机防护规则应符合ZB Y315中有关规定。

4.4X射线机正常工作环境温度分为A、B两级。A级:-30--40℃,B级:-10--40℃。

4.5X射线机应保证工作时间与休息时间之比不少于1,一次可连续工作时间不低于5min。

4.6按照ZB Y316规定的试验方法,定向辐射X射线机穿透力应符合表2要求。周向辐射X射线机,按本标准5.10条试验测定应符合表3要求。如额定管电流与表不符,用户可与生产厂协商确定穿透力指标。

表 2

| 额定管电压 kV | 额定管电流 mA | 穿透力 mmFe |
| --- | --- | --- |
| 166 | 5 | ≥17 |
| 200 | 5 | ≥29 |
| (220) | 5 | ≥33 |
| 250 | 5 | ≥38 |
| (300) | 5 | ≥50 |

表 3

| 额定管电压 kV | 额定管电流 mA | 穿透力 mmFe |
| --- | --- | --- |
| 160 | 5 | ≥14 |
| 200 | 5 | ≥23 |
| (220) | 5 | ≥25 |
| 250 | 5 | ≥36 |
| (300) | 5 | ≥46 |

4.7周向辐射X射线机辐射场内射线应均匀,用胶片法测得其辐射扩展面中心平面内黑度之差应小于0.4。

4.8X射线机管电压应可调节,起始管电压应不大于额定管电压的60%。

4.9非调节管电流的X射线机在管电压调节范围内其管电流变化小于额定值的+4%---8%。

4.10X射线机控制器主回路应设置稳压电路。在正常工作条件下,其输出电压稳定度不劣于±2%。

4.11X射线机控制器上和管头上均应设置保护接地端子,并配有接地线。X射线机外壳上可触及导电件应与保护接地端子作导电良好的直接连接,接地电阻应小于0.5Ω。

4.12X射线机应设温度保护。整定值为规定值±5℃。

4.13X射线机应设失毫安保护。管电流小于2mA时高压回路应断开。

4.14X射线机应设压力指示及低气压保护装置。为管头中气压低于0.34Mpa时高压回路应断开。

4.15X射线机应密封良好。对正常工作气压为0.34--0.45MPa(20℃)的管头年渗漏造成压力降低不大于0.04Mpa。

5试验方法

5.1本标准中6.1.1、6.1.3、6.2.2、6.2.3条按ZB Y316进行试验。

5.2极限环境温度下正常工作试验:

a) A级在自然环境温度为-30±2℃,B级在自然环境为-10±2℃时开机并达到额定管电压、额定管电流;在自然环境温度为40±2℃时达到额定管电压、额定管电流。

b) 如要用高低温箱进行试验时,按极限环境温度恒温300h后取出机器。待干燥后机器应能开出。

5.3主回路稳压电路输出电压稳定度测定:将准确度为0.5级的电压表并连在主回路稳压回路输出端。读出在电源线路高电压和线路低电压时电压表上数值变化。

5.4失毫安保护装置可靠性测定:在管电流回路中串入1.0级毫安表,调整控制器中电气元件,观察并测定失毫安保护装置动作时毫安表指示值(接假负载试验)。

5.5气体年渗漏量试验:可查记录计算求得。

5.6高压变压器对地绝缘电阻测定:用500伏兆欧表或绝缘电阻测定仪测量管头中高压变压器初级和管壳接地端子之间绝缘电阻。

5.7X射线机管壳体密封部分可靠性试验:用气泡法试验,放在水中检漏。试验压力为1.5倍工作压力,应无气泡。

5.8周向X射线机辐射场均匀性测定:用圆筒状容器圆周排布胶片。管头中心轴线与圆筒中心轴线重合。胶片中心线应在Ｘ射线束中心线面内。选用适应曝光参数,使得底片黑度在0.5--1.5之间,用黑度计测量胶片中心线处黑度值之差。

5.9周向X射线机辐射扩展角测定:在平行于管头中心轴线且互相垂直的轴平面上放置4张胶片,胶片在辐射场范围之内并靠近管筒表面。拍片后在底片上测得其扩展角。如图1所示。

5.10周向X射线机穿透力测定:按ZBY316--85之2.2条拍片4张,绕管头中心轴线每转动管头90°拍1张片。穿透力取其最低值。

6检验规则

6.1出厂检验

图1  底片安放位置示意图

6.1.1ZBY201标准中2.6.2.1--2.6.2.8条;

6.1.2气体压力指示检查;

6.1.3管电流变化范围测定。

6.2型式检验

6.2.1本标准中全部出厂检验项目;

6.2.2ZBY201标准中2.6.2.9、2.6.2.10、2.6.3.1、2.6.3.2及2.6.3.4--2.6.3.11条;

6.2.3电源电压波动时正常工作试验;

6.2.4极限环境温度下正常工作试验;

6.2.5主回路稳压电路输出电压稳定度测定;

6.2.6接地电阻值;

6.2.7失毫安保护装置可靠性试验;

6.2.8气体年渗漏量试验;

6.2.9高压变压器对地绝缘电阻测定;

6.2.10X射线机各部分重量测定。

7标志包装

7.1X射线机控制器和管头应在明显的适当位置固定铭牌(标志)其内容包括下列各项:

a) 产品和部件名称;

b) 主要技术参数;

c) 型号、规格;

e) 出厂编号;

f) 出厂年月(制造日期)。

7.2包装箱外壁的文字和标志应清楚、整齐,而且不应因搬运摩擦或时间较久而模糊不清。其内容包括:

a) X射线机名称、型号;

b) 收货单位和地址;

c) 发货单位和地址;

d) 包装箱外型尺寸和毛重;

e) 标有“请勿倒置”“向上”“防潮”“轻放”等文字符号。

7.3包装箱应牢固,符合ZNY003中有关条款规定。

7.4包装运输作业标志应符合GB 191的规定。

7.5包装箱内应附有下列文件:

a) 装箱单;

b) 产品合格证;

c) 产品使用说明书。

--------------------

附加说明:

本标准由丹东仪表研究所提出并归口。

本标准由丹东仪表研究所负责起草。

本标准委托丹东仪表研究所负责解释。

机械电子工业部批准                       1989-07-01实施